УДК 658.382.3

Печатается по решению РИС НовГУ

Цель работы: определение в воздухе производственных помещений концентрации пыли весовым методом.

Рецензент Канд. техн. наук Калашников А. П.

Исследование	запыленности	воздушной	среды

производственных помещений: Метод, указания, /сост.: С. Н. Гладких, |А. А. Шайдоров],   Ю. Н. Гладких; НовГУ, Великий Новгород, 2005.- 8 с.

Рассмотрены методы определения в воздухе производственных помещений концентраций пыли.

Методические указания предназначены для студентов всех специальностей.

© Новгородский Государственный Университет, 2005

I. Основные теоретические положения

Производственной пылью называют частицы твёрдых веществ, образующихся при различных производственный процессах (дроблении, размоле, транспортировки, просеивании, подаче в аппараты, расфасовке, затаривании и т.д.) и способные более или менее длительное время находиться во взвешенном состояний воздухе.

Продолжительность нахождения частиц во взвешенном состоянии зависит от их величины и прочности. Величина частиц бывает самых различных размеров» В зависимости от размеров пылевые частицы подразделяются: пыль с частицами размером 10 мкм, оседающими в неподвижном воздухе с возрастающей быстротой - крупнодисперсное облако или пылевой туман; с частицами размером 10-0,1 мкм, медленно оседающими в неподвижном воздухе - среднедисперсная пыль; с частицами менее 0,1 мкм, почти не оседающими и быстро рассеивающимися в окружающей среде - мелкодисперсная.

Физико-химические свойства пыли характеризуется её происхождением и методом образования (размельчением, конденсацией, сгоранием). По происхождению пыль бывает: органическая и неорганическая. К органической относят пыль растительного (древесная, льняная, мучная), животного (шерстяная, волосяная, размолотых костей), химического (пластмасс, химических волокон и других органических продуктов) происхождения. К неорганической пыли относят пыль металлов (медная, чугунная, алюминиевая), различных минералов (известковая, цементная; асбестовая и др.). Пыль, состоящая из органических и неорганических частиц - называется смешанной.

По воспламеняемости и взрывоопасное™ пыль разделяют на негорючую (песчаная, асбестовая и др.), горючую (древесная» хлопковая) и взрывоопасную (угольная, алюминиевая, магниевая, мучная, сахарная и др.).

По химическому составу пыль может быть токсичной и нетоксичной (раздражающей). Токсичная пыль (свинцовая, хромовая, марганцевая и др.) попадая в органы пищеварения даже в относительно малом количестве, вызывает интоксикацию (отравление). Раздражающая паль - известковая, цементная и др. могут вызвать раздражения слизистой оболочки глаз. Возможны и кожные заболевания - особый

вид экземы. По дисперсности - наибольшую опасность для организма представляет мелкодисперсная пыль (частицы размером менее 0,1мм). Они не задерживается в верхних дыхательных путях, а, проникая в • лёгкие оседают в них и приводят к развитию патологического процесса, который получил название пневмокониоза. Пневмокониозы пылевые заболевания лёгких. Наиболее распространёнными являются: силикоз, вызванный воздействием кварцевой пыли, антракоз - угольной, сидероз - железосодержащей, астестоз - асбестовой, амониликоз -алюминиевой, талокоз - талькозой. Наибольшей агрессивностью из перечисленных видов пыли обладает кварцевая пыль.

Государственным комитетом Совета Министров СССР по стандартам от 10 марта 1988г, утверждён ГОСТ 12.1.005-88. «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования» В нём приведены предельно-допустимые концентраций (ПДК) пыли в воздухе рабочей зоны производственных помещений» мг/м3.

Под предельно-допустимой концентрацией (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны понимается концентрация, которая при ежедневной работе в течение 8 ч, или другой продолжительности, но не более 41ч. в неделю в течение всего рабочего времени не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современным методом исследования в процессе работы или в отдельные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

Основные меры по снижению запылённости среды заключаются в герметизации производственных процессов, сопровождающихся пылевыделением, устройстве местных отсосов непосредственно у источников пылевыделения, автоматизация и роботизация технологических процессов с выделением большого количества пыли.

В связи с этим необходимо регулярно проводить исследование воздушной среды в данных производственных условиях. При исследовании отбирается проба воздуха непосредственно на рабочем месте, у источника пыли в окружающей атмосфере.

II. Основные методы исследования

Исследование пыли проводят весовым, счётным, электрическим и фотоэлектрическим методами.

Весовой метод

Сущность способа заключается а том, что точно измеренный объём исследуемого воздуха пропускается через фильтр, заложенный в пылеприёмник (аллонж). Этот способ определения запылённости воздуха в России является основным. Фильтры могут быть из гигроскопической ваты, обеззоленные бумажные фильтры, фильтры АФА-В10, АФА-В-18, АФА-В-20 и другие.

Недостатки фильтров из гигроскопической ваты:

- большие затраты времени на подготовку и обработку аллонжей;

- необходимость  протягивания  через   аллонж  большого   объём
воздуха; 3) большие затрата времени для отбора проб;

- относительно низкая точность взвешивания, ввиду их большого
веса.

Недостатки использования обеззоленных бумажных фильтров: в основном те же, что и ватных фильтров, но кроме того, эти фильтры нельзя применять при определении запылённости воздуха на угольных, сланцевых и других шахтах, в которых пыль горит или её вес изменяется при прокаливании.

Аспирационный фильтр аналитический АФА-В, предназначенный для определения запылённости воздуха весовым способом, изготовляется из фильтрованной противопылевой ткани ФПП-15, имеющей заряд статического электричества. Для удобства обращения края фильтров спрессовываются, и они помещаются в защитные кольца. После отбора проб рекомендуется фильтры выдержать, перед взвешиванием в эксикаторе в течение 30 мин (если влажность высокая была при отборе).

Приборы для протягивания воздуха через фильтр.

В качестве этих приборов широкое распространение получили эжекторы, работающие от сети сжатого воздуха, электрические воздуходувки аспирационные эжектроные приборы типа АЭР-4М и ФЭРА.

Счётный метод

Счётным методом, кроме определения числа пылинок, содержащихся в 1см3 воздуха, определяется также и дисперсный состав пыли, т.е. крупность пылинок, также форма пылинок. Этим способом обычно пользуются при определении эффективности различных средств

борьбы с пылью. Сущность способа заключается в осаждении из определённого объёма воздуха пыли на стекле и исследовании её под микроскопом.

Для отбора проб пользуются конденсационно-ударным счетчиком пали №1, счётчиком ТВ К, счётчиком НИТРИзолото СН-2 и другие.

Электрический метод

Определения концентрации пыли заключается в осаждения её в * электрическом поле высокого напряжения и последующем счёте частиц } под микроскопом.

Фотоэлектрический метод

Наиболее простым методом, позволяющим производить систематический контроль запылённости на рабочее месте, является этот метод, при помощи пылемера ФПГ-б, основанном на принципе измерения ослабления монохроматического параллельного пучка световых лучей, проходящего через слой запылённого воздуха,, с помощью сернисто-серебряного фотоэлемента и гальванометра.

III. Описание лабораторной установки.

Определяется концентрация пыли в объёме воздуха Весовой метод - наиболее простой и надёжный способ определения концентрации пыли. Пробы отбираются просасыванием -воздуха ротационной установкой через специальные аналитические аэрозольные фильтры АФА-В №18 или АФА - В - 10 («В» - означает «весовой», а 18 и 10 - величина фильтрирующей поверхности в см2). С помощью ротационной установки ПРУ - 4, можно отбирать одновременно четыре пробы, из них две - со скоростью прохождения воздуха от 1 до 25 л/мин м две - со скоростью 0,3-1,0 л/мин. Фильтром улавливаются содержащиеся в воздухе пылевые частицы. Зная количество примесей, задержавшихся на фильтре, скорость и время просасывания воздуха через данный фильтр, можно определить количество пыли в единице объёма воздуха по формуле:

q\ -вес чистого фильтра, мг.;	j

q2 — вес запылённого фильтра, мг.;

VQ - объём воздуха, прошедшего через фильтр, м3

Vt - объём. протянутый через фильтр при температуре и

давлении в условиях опыта;

В - барометрическое давление в месте отбора пробы,

мм.рт.ст.

t - температура воздуха в месте отбора пробы, °С

^

Основные части установки:

- установка ПРУ-4

- камера,    в    которой    искусственно    создаётся    запылённая
производственная среда

- весы аналитические

- муфельная печь

- секундомер

- пинцет

IV. Порядок выполнения работы

Весовой анализ запылённости воздушной среды

- Предварительно просушенный  в сушилке и взвешенный на
аналитических весах специальный фильтр (АФА) поместить в
фильтродержатель и плотно закрепить.

- Соединить фильтродержатель резиновой трубкой со штуцером
аспиратора.

- Создать   запылённость   в   пылевой   камере   (вручную   или
вентилятором)

- Проверить исправность электрической сети и в присутствии
преподавателя включит аспиратор и одновременно секундомер,
отсчёт скорости прохождения воздуха через фильтр производят
по верхнему краю поплавка на шкале аспиратора. Протягивание
воздуха через фильтр продолжают 1-2 мин.

- Выключить  аспиратор  и  отсоединить  фильтродержатель  от
камеры.

- Извлечь пинцетом фильтр, складывая его пополам пылью
внутрь и вторично взвесить.

- По       соответствующим       приборам       снять       показания
барометрического давления и температуры воздуха.

- Полученные в результате анализа и расчётов данные занести в
протокол.

V. Техника безопасности при выполнении работы

- Перед экспериментом     проверить исправность заземляющего
провода корпуса ПРУ-4.

- Все приборы для установки держать под напряжением и в
действии только  во  время  эксперимента,  а в  перерывах -
выключать.

VI. Контрольные вопросы

- Что такое производственная пыль и каковы её размеры?

- Как классифицируется пыль по характеру действия на организм
человека?

- Какие   методы   исследования   воздуха   на   запылённость   и
применяемые приборы?

- Какова сущность весового метода и его преимущества?

- Что представляет из себя схема установка для весового метода
анализа пыли?

- Устройство ПРУ-4.

- Какие меры безопасности при выполнении работа?

- Что такое ПДК пыли в воздухе рабочей зоны?

- Какова сущность счётного метода, его преимущества?

VII. Оформление и содержание отчёта

- Титульный лист

- Цель работы

- Схема установки

- Краткое описание установки и приборов

- Результаты измерений предоставить протоколом № 1.

- Заключение   о   санитарно-гигиеническом   режиме   в   данных
производственных условиях

- Рекомендации

- Дата и подпись студента, выполнившего работу.

Библиографический список

- Юдин   Е.Я.   и   др.   Охрана   труда   в   машиностроении.   М.:
Машиностроение, 1983. 432 с.

- Долин    П.Л.    Справчник    по    технике    безопасности.    М.:
Машиностроение, 1983

- ГОСТ    12.1005-88,    ССБТ.    Воздух   рабочей    зоны.    Общие
санитарно-гигиенические      требования.      М.:       издательство
стандартов, 1988. 32с.

СОДЕРЖАНИЕ

- Основныр теоретические положения

- Основные методы исследования

- Описание лабораторной установки

- Порядок выполнения работы

- Техника безопасности при выполнении работы

- Контрольные вопросы

- Оформление и содержание отчёта

- Библиографический список

- Приложение